**温州医科大学**

**议价采购文件**

采购编号：WMU-2015110

采购项目：石蜡包埋机等23项设备

温州医科大学

二〇一五年十月

**目录**

1. **议价采购公告**
2. **议价供应商须知**
3. **合同主要条款**
4. **合同格式**
5. **附件**
6. **议价内容及要**

**特别提醒：**

▲活页装订（是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）的议价文件将被视为无效。

**第一章 议价采购公告**

公告日期：2015年10月19日

因教学科研工作需要，温州医科大学就石蜡包埋机等23项设备进行议价采购，欢迎国内合格的供应商前来议价。

1. **采购编号:** WMU-2015110
2. **采购项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求）：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **标段** | **项目名称** | **技术参数** | **数量** | **采购预算** | **允许进口** |
| 1 | 石蜡包埋机 | 详见采购文件 | 1 | 不公开 | 是 |
| 2 | 合架 | 详见采购文件 | 4 | 不公开 | 是 |
| 3 | 注塑压力锅 | 详见采购文件 | 2 | 不公开 | 是 |
| 4 | 全自动脱水机 | 详见采购文件 | 1 | 不公开 | 是 |
| 5 | 手动式显微注射系统 | 详见采购文件 | 1 | 不公开 | 是 |
| 6 | 显微程控仪 | 详见采购文件 | 1 | 不公开 | 是 |
| 7 | 存储 | 详见采购文件 | 1 | 不公开 | 否 |
| 8 | 超纯水仪 | 详见采购文件 | 1 | 不公开 | 是 |
| 9 | 高氧培养箱 | 详见采购文件 | 1 | 不公开 | 是 |
| 10 | 真空浓缩仪 | 详见采购文件 | 1 | 不公开 | 是 |
| 11 | 石蜡切片机 | 详见采购文件 | 1 | 不公开 | 是 |
| 12 | 二氧化碳培养箱 | 详见采购文件 | 2 | 不公开 | 是 |
| 13 | 蠕动泵 | 详见采购文件 | 2 | 不公开 | 是 |
| 14 | 超微量核酸蛋白测定仪 | 详见采购文件 | 1 | 不公开 | 是 |
| 15 | 凝胶成像系统 | 详见采购文件 | 1 | 不公开 | 是 |
| 16 | 体视显微镜 | 详见采购文件 | 1 | 不公开 | 是 |
| 17 | 大容量冷冻离心机 | 详见采购文件 | 1 | 不公开 | 是 |
| 18 | 超低温冰箱 | 详见采购文件 | 1 | 不公开 | 是 |
| 19 | 冷冻离心机 | 详见采购文件 | 2 | 不公开 | 是 |
| 20 | 恒温摇床 | 详见采购文件 | 1 | 不公开 | 是 |
| 21 | 小型高速离心机 | 详见采购文件 | 2 | 不公开 | 是 |
| 22 | 大小鼠IVC远程控制系统及短信报警 | 详见采购文件 | 19 | 不公开 | 否 |
| 23 | 显微图像处理系统 | 详见采购文件 | 1 | 不公开 | 是 |

**注：供应商可同时对所有标段进行报价，也可对其中一个标段进行报价。**

1. 供应商资格要求：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的议价响应方资格条件和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定。

供应商的特定条件：注册资本人民币50万元（含）以上。

1. 议价文件的发售时间及方式等：
2. 议价文件发售时间：2015年10月19日至议价响应文件递交截止时间。
3. 获取议价文件方式：直接从温州医科大学网上下载。
4. 议价文件售价：￥100.00元(售后不退，可在递交议价响应文件时缴纳)。
5. 议价响应文件递交截止时间：2015年10月29日 上午8:45
6. 议价响应文件提交地点：温州医科大学茶山校区同仁楼7D106
7. 议价时间：2015年10月29日 上午8:45
8. 议价地点：温州医科大学茶山校区同仁楼7D106
9. 议价保证金:每家响应供应商人民币1000元整；

交付方式:电汇、网银或现金等方式（以电汇和网银缴纳方式的应于议价响应文件递交截止时间一个工作日前到帐，以现金方式缴纳的可在递交议价响应文件时缴纳）。

户 名：温州医科大学

开户行：工行城南支行

账 号：1203219009064002420

1. **联系方式：**

采购人名称：温州医科大学

地点：温州医科大学茶山校区同心楼401室

联系人：刘老师

电话:0577-86689891

传真：0577-86689891

温州医科大学

                      二〇一五年十月十九日

**第二章 议价供应商须知**

**一、说明**

1. 本次议价是按照《中华人民共和国政府采购法》等法律及有关法规组织和实施的。

2. 议价内容：详见第六部分议价内容及要求。

3. 合格供应商

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的议价响应方资格条件和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定；

3.2供应商的特定条件：注册资本人民币50万元（含）以上。

4. 议价供应商代表

4.1指全权代表议价供应商参加议价活动并签署报价文件的人。如果议价供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（统一格式，见附件）。

5. 议价费用

5.1不论议价的结果如何，议价供应商应自行承担所有与参加议价有关的全部费用。

**二、议价采购文件**

1. 议价采购文件由议价采购文件目录所列内容及相关资料组成。

2. 议价采购文件的澄清

2.1 供应商对议价采购文件如有疑点或未尽事宜要求澄清，或认为有必要进行说明或交流，可用书面形式（包括信函、传真、下同）通知采购单位，但通知不得迟于议价采购文件截止时间3个工作日前使采购单位收到，采购单位将用书面形式予以答复。如果议价采购文件答疑期内未收到有关疑问，视为供应商完全同意议价采购文件所有条款。

3. 议价采购文件的修改

3.1在报价截止时间前的任何时候，采购人有权修改议价采购文件，但必须以书面形式通知所有购买了议价采购文件的议价供应商，并作为议价采购文件的补充部分，对所有议价应商具有约束力，议价供应商在收到上述通知后，应立即向采购人回复确认。

3.2为使议价供应商准备议价采购文件时有充分时间对议价采购文件修改部分进行研究并修改报价文件，采购单位可酌情推迟议价截止时间和议价时间，并将此变更书面通知所有议价供应商。

**三、报价文件的编制**

1. 议价供应商应认真阅读议价采购文件中所有事项格式、条款和技术规范等。议价供应商没有按照议价采购文件要求提交的全部资料，或者没有对议价采购文件各个方面作出实质性响应，是议价供应商的风险，并可能导致其报价被拒绝。“★”、“▲”或加粗字体系指实质性要求条款，谈判响应方必须做出实质性响应。

2. 议价供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次议价的。如发现议价供应商提供了虚假文件资料，其报价将被拒绝，并承担相应的法律责任。

3. 报价文件的构成：

3.1报价文件由下列部分构成：

1. 报价函 （附件一）
2. 报价一览表 （附件二）
3. 分项报价表 （附件三）
4. 商务条款、技术规格偏离表 （附件四）
5. 详细供货清单说明一览表 （附件五）
6. 备品、备件、专用工具清单（如有） （附件六）
7. 质保期满后二年内主要零配件报价单（不计入报价总价）（附件七）
8. 各种优惠条件（如有）
9. 资格证明文件 （附件八（1）-（6））
10. 法定代表人证明书或法定代表人授权书
11. 制造商出具的授权函或售后服务承诺书
12. 企业法人有效营业执照、税务登记证、医疗器械经营企业许可证、医疗器械注册证等相关证件 （复印件盖公章）
13. 产品通过国家权威部门的各种检验检测报告、证书等
14. 绿色环保、节能、自主创新产品等认定证书（复印件盖公章）
15. 无重大违法记录声明
16. 同类产品的销售业绩 （附件九）
17. 投标人情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等）
18. 供应商提供的详细实施方案、设备选型和功能介绍及具体执行人员情况介绍
19. 为用户提供人员培训计划（时间、地点、内容和师资情况等）
20. 售后服务网点介绍（人员配备、故障修复时间、方式及保障措施）
21. 议价供应商认为需要提供的其他技术资料

▲提示：除议价采购文件中所明确的技术规格和品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当于或高于所明确品牌的产品参加投标报价。同时在技术偏离表中作出详细对比说明。

3.2报价文件格式

议价供应商应根据议价采购文件中所提供的格式，内容按顺序填写并装订成册。

4．报价

4.1报价是指卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方所有的货物价款，即货物的供货、税金、包装、运输、保险、装卸、检验、安装、调试、验收、技术服务、售后服务、质保期保障、材料等全部费用，实行固定费用总包干，议价供应商应根据上述因素自行考虑含入报价总价。

**投标进口设备时，投标人在报价时还应知悉以下因素：**

**（1）根据《关于实施《科教用品免税规定》和《科技用品免税暂行规定》有关办法》（海关总署〔2007〕13号）规定，招标单位温州医科大学进口《科教用品免税规定》附件“免税进口科学研究和教学用品清单”所列商品和科技开发机构进口《科技用品免税暂行规定》附件“免税进口科技开发用品清单”中所列商品均可予免征进口关税和进口环节增值税、消费税，报价供应商的报价不得包含海关关税及海关增值税。**

**（2）进口设备外贸代理公司由招标单位指定，外贸代理费由招标单位支付；**

**（3）本项目每个标项的采购预算是含进口货物外贸代理费的（代理费按进口货物金额的1.2%计收，每票代理费若低于2200元人民币则按2200元人民币计收，外币换汇率按付汇当天的银行牌价结算），因此投标人的标项投标总价不应超出该标项采购预算扣除相应外贸代理费后的金额，并合理预计付汇当天的外币换汇率(考虑到汇率的波动，必须以开标前一天中国银行外汇卖出价汇率基础上加2.5%计算)，否则可能导致超预算而投标无效；即：[投标人外汇报价\*卖出价汇率\*（1+2.5%）]\*（1+1.2%）应不超过预算。**

**(4) 进口设备原则上要求从国外直接发货，在中国境内保税区发货的，若产生额外报关费用由供应商承担。**

4.2议价供应商必须按附件的报价一览表（统一格式）、分项报价表（统一格式）的内容填写产品单价、合价及其他事项，并由议价供应商代表签署。

4.3国产设备报价货币为人民币,进口设备报价货币为美元或欧元。

4.4采购单位不接受任何选择报价，对每一种货物只允许一个报价。

4.5采购单位要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

4.6议价供应商所报的报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求，将被认为是非响应性报价而予以拒绝。所有的报价均为货物到买方指定的工地价。

5．议价保证金

5.1议价供应商须提供议价保证金，否则采购单位将不接受其的报价。

5.2 若一次投多个标项，只需交纳一个标项的议价保证金（按所需保证金最大额的标准交纳为准）。议价保证金可以电汇（户名：温州医科大学；开户银行：工行城南支行；账号：1203219009064002420；税号：330300470005914）、网银或现金方式提供。现金需密封，密封袋写明金额、报价供应商单位名称、项目名称（项目编号、标段），密封处加盖报价供应商单位公章或报价供应商代表签字。逾期末交的其报价文件不予接受。

5.3 履约保证金和质量保证金

（1）根据成交供应商投标时响应的付款方式的不同，有以下二种缴纳方式：

成交供应商在签订合同前应向招标方交纳合同总金额的10%（进口设备）或5%（国产设备）作为履约保证金；原投标保证金在合同签订后可自动转为履约保证金，不足部分要补足；履约保证金在货到安装验收合格后自动转为质量保证金，待一年质保期满后无质量问题凭供应商开具税务局监制的统一收据5个工作日内无息退还。

或者，原投标保证金在合同签订后自动转为履约保证金，履约保证金在货到验收合格后无息退回，以10%（进口设备）或5%（国产设备）货款作为质量保证金待一年质保期满后无质量问题的5个工作日内无息退还。

（2）成交供应商如已缴纳长期保证金的，则可直接与采购方签订合同。

5.4 未中标供应商的议价保证金，在成交供应商确定后5个工作日内无息退还。

5.5如发生下列情况之一，议价保证金将不予退回：

（1）议价供应商在议价采购文件规定的报价有效期内撤回报价；

（2）成交供应商未按成交通知书中规定的时间与采购人签订合同；

（3）经政府采购监督管理部门审查认定议价供应商有违反《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的行为；

（4） 报价文件中提供虚假材料的。

6．议价有效期

6.1自议价之日起90天内报价应保持有效。

6.2特殊情况下，在原议价有效期截止前，采购单位可与议价供应商协商延长议价有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。议价供应商可拒绝接受延期要求，而不会导致议价保证金被不予退还。同意延长议价有效期的议价供应商不得修改报价文件。有关退还议价保证金的规定在议价有效期的延长期内继续有效。

7．报价文件的签署和规定

7.1议价供应商应将提供一式四份的报价文件，分别装订成册，报价文件鼓励双面打印。参与多项标段报价的，可以合并编制在一份报价文件中。其中正本一份、副本三份，每套报价文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。**▲活页装订（是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）的议价文件将被视为无效。**

7.2 报价文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，并由议价供应商代表签署，副本可用正本的复印。

7.3 报价文件如有修改和增删必须由议价供应商代表在修改和增删处旁签署或盖章，方才有效。

7.4 报价文件若字迹模糊无法辨认或在关键条款内容上表述不清楚，将可能导致其报价不被接收。

7.5 报价文件装袋密封，内装正、副本共四份。封口处贴上封条，启封处加盖议价单位公章或由议价供应商代表签字。封皮上写明议价项目名称、编号、议价供应商名称、地址、邮政编码、电话、联系人，并注明“开标时启封”字样。

**四、报价文件的递交**

1．议价截止时间

1.1 报价文件必须在议价截止时间前送达到议价采购文件中指定的议价地点。同时提交议价供应商代表的法定代表人授权书、议价供应商代表有效的身份证件、议价保证金、企业法人有效的营业执照复印件。

1.2 采购单位如因故推迟议价截止时间和议价时间，应以书面形式通知所有议价供应商。在这种情况下，采购单位和议价供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

2．报价文件的修改和撤回

2.1 在议价截止时间前，议价供应商可以用书面形式提出修改或撤回其报价并送达到采购单位。

2.2议价供应商修改或撤回报价文件的书面材料，须密封送达到采购单位。同时应在封皮上注明“报价文件修改”或“报价文件撤回通知”字样。

2.3 若议价供应商以传真或电报形式通知采购单位撤回报价，随后必须补充有议价供应商代表签署的正式文件送达到采购单位。

2.4 从议价截止日期起至议价有效期满这段时间内，议价供应商不得撤回其报价，否则议价保证金将不予退回。

3． 发生下列情况之一的文件将被拒收。

1) 在议价截止时间以后送达的报价文件；

2) 未密封或未装订的报价文件；

3) 由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的报价文件；

4) 未按规定交纳议价保证金的。

**五、 开标和评标**

1.开标

参加议价的供应商在议价采购文件规定的时间和地点进行议价，议价供应商须派代表参加（包括厂方代表）。议价前，有关工作人员将查验报价文件密封情况，确认无误后拆封报价文件。

2.议价小组

议价小组由3人以上单数人员组成，小组成员是具有相关经验的专业技术人员，其中1人为使用部门代表。议价小组对报价文件进行审查、质疑、评估和比较。小组成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，不得索贿受贿，不得参加影响公正评审的有关活动。议价期间，议价供应商法定代表人或授权代表必须在场，负责解答有关事宜。

3.对报价文件的审查和响应性的确定

采购人将组织议价小组审查报价文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署。如果确定议价供应商无资格履行合同，将取消其报价资格。

4.澄清有关问题。

对议价采购文件中含义不明确，同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，议价小组可以书面形式要求议价供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。议价供应商的澄清、说明和纠正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但澄清内容不得超出报价文件的范围或者改变报价文件的实质内容。

5．评审

5.1 议价原则和方法

议价小组所有成员遵循公开、公平、公正、客观择优的原则，采用统一的程序和标准，集中与单一供应商分别进行议价。在议价中，议价的任一方不得透露与议价有关的其他供应商的技术资料，价格和其他信息。在议价期间，参加报价的供应商不得向议价小组成员询问议价情况，不得进行旨在影响议价结果的任何活动，否则将取消其报价资格。议价采购文件有实质性变动的，议价小组应当以书面形式通知所有参加报价的供应商。

议价结束后，所有符合议价要求的供应商进行最后一次报价(最终报价),议价小组依据参加议价供应商的最终报价情况和对议价采购文件的响应程度，对供应商所提供货物（或服务）的品牌、技术规格、质量水平、交货时间、售后服务、合同条款响应、企业资信、履约能力、同类产品的销售业绩等方面进行综合分析、评定，并结合其最终报价进行排序，现场确定最佳成交供应商。最低报价不是成交的唯一条件，采购人不保证最低价成交，采购人将把成交通知书授予最佳的议价供应商。成交供应商确定后，采购人不向未成交供应商做未成交原因的任何解释。

5.2 在议价过程中，发现有下列情况之一的，经议价小组认定后按无效标处理：

（1）报价文件无供应商单位盖章或无法定代表人或其授权代表签字盖章的；

（2）报价文件明显不符合议价文件中主要参数指标和技术要求的，与议价文件存在重大偏离的；

（3）报价文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

（4）报价文件中附有采购人不能接受的条件；

（5）授权代表没有法定代表人合法、有效委托的；

（6）出现影响采购公正的违法违规行为的；

（7）经议价小组认定不符合法律、法规和议价文件规定的其他实质性要求的。

**六、 授予合同**

1、 定标

本次议价由确定综合评定排名第一的报价供应商为成交候选人。如排名第一的成交候选人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以选择排名第二的为成交候选人。

2． 合同授予标准

2.1 能够最大限度地满足议价采购文件中规定的各项综合评价标准的；

2.2 供应商有履行合同的财务、技术和生产能力；

2.3 采购人将把合同授予符合上述要求的最佳报价供应商，但最低报价不是成交的唯一依据。

3．成交结果公示

成交供应商确定后，成交结果在温州医科大学网公示，公示期满后采购人将向中标供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

4． 授予合同时更改采购货物数量的权力

 采购人在授予合同时有权对采购货物的数量和服务在一定幅度范围内予以增加或减少，但不得对单价和其他的条款和条件作任何改变。

5． 签订合同

5.1 成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

5.2 议价采购文件、成交供应商的报价文件、报价修改文件、议价过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和成交通知书均作为合同附件。

5.3 拒签合同的违约责任

成交供应商接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同者，以违约处理，其议价保证金不予退回；给采购人造成损失的，由成交供应商负责；由此而需要重新组织议价的，所需费用由该成交供应商承担。

6． 履约保证金

6.1 履约保证金用于补偿买方因卖方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

6.2 履约保证金自合同签定生效之日起至供货、调试完成并通过最终验收之日止有效。有效期满后，买方应及时将履约保证金无息退还给卖方，卖方同时交同额的质量保证金。

7．本议价采购文件解释权归采购人（温州医科大学）。

**第三章 合同主要条款**

1. 定义：

本合同下列述语应解释为：

1.1“合同”系指买卖双方签署的，合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件和构成合同的其它文件。

1.2“合同价”是指根据本合同规定，卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价款（工地价）。即：货物的供货、税金、包装、运输、保险、装卸、检验、安装、调试、验收、技术服务、售后服务、质保期保障、材料等全部费用，实行固定费用总包干。

1.3“货物”是指根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械和其它材料。

1.4“服务”是指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定卖方应承担的其它义务。

1.5“现场”是指合同项下货物将要进行安装运行的地点。

1.6“验收”是指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的货物符合技术规范的要求。

2. 标准和计量单位

2.1本合同项下交付的货物应符合技术规格所述的标准。如在议价采购文件中无相应说明，则以国家颁布的最新版本标准或行业（部）标准或相应的国际标准执行，没有国家或行业（部）标准的则按企业标准执行。

2.2 除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3. 专利权

卖方应保证买方在使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。卖方应承担由此可能产生的一切法律责任和费用。

4. 包装要求

4.1除合同另有规定外，卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸储存等并充分考虑到运输途中的各种复杂情况（例如恶劣天气）和温州地区气候特点以及露天存放问题。卖方应承担由于包装或防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

4.2每一包装箱内必须附有装箱清单、合格证和齐全的技术资料等。

5. 装运标记

卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样标注“收货人”“货物名称”“小心轻放”、“防潮”、“此端朝上，请勿倒置”等字样和其他国际贸易中使用的适当标志。

6. 检验和测试

6.1 买方或其代表有权检验和测试货物,以确认货物是否符合合同规定的要求,并且不承担额外的费用。

6.2 如果任何被检验或测试的货物不能满足技术规格的要求,买方可以拒绝接受该货物,卖方应更换被拒绝的货物。

6.3 在交货前，卖方应让制造商对货物的质量、规格、数量、性能等进行详细而全面的检验，并且出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，附在交付的货物内。检验证书是付款时的依据和组成部分，但不能作为有关质量、规格、性能、数量的最终检验。

7. 标准

合同货物的质量、技术标准如在议价采购文件中无相应说明，则按中华人民共和国颁布的最新国家标准或行业（部）标准或相应的国际标准执行。没有国家或行业（部）标准的则按企业标准执行。

8. 交货方式

8.1现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵买方指定的现场并落地就位。有关运输和保险的一切费用由卖方承担,所有货物运抵现场的日期为交货日期。进口设备的运输方式一律要求空运至温州机场.

8.2 在现场交货条件下，卖方在货物发运前15天，将要发运货物的合同号、货物名称、规格、数量、包装箱件数、重量、包装箱尺寸（长×宽×高）和货物的卸车，贮存的特殊要求以及运输工具名称以及启运日期，以传真形式通知买方。

8.3 如因卖方延误将上述内容用传真形式通知买方，由此引起的一切损失应由卖方承担。

9. 到货安装完工日期：进口设备在信用证（L/C）开出后60天内，国产设备在合同签订后30天内交货并完成安装调试，交使用方验收。设备到达现场后，卖方必须派员到现场与买方一起开箱检验,按供货清单验收,若有缺少或损坏，卖方应立即补足或更换全新同规格产品，并承担相关费用直至买方满意为止。

9.1设备到达现场后，卖方必须派员到现场与买方一起开箱检验,按供货清单验收,若有缺少或损坏，卖方应立即补足或更换全新同规格产品，并承担相关费用直至买方满意为止。

9.2 实验装置若有易耗品，请在报价文件中指明，另要求成交厂商供货时配备齐全，学校第一次使用时无需另配易耗品即可使用。

10. 交货地点：用户指定地点

11. 付款方式

A、进口设备付款方式：

签订合同时供应商应向采购方交纳合同总金额的10％作为履约保证金。原投标保证金在合同签订后自动转为履约保证金，不足部分要补足；履约保证金在货到安装验收合格后自动转为质量保证金；质量保证金待一年质保期满后无质量问题5个工作日内无息退还；采购方开出合同总金额100%的即期不可撤销信用证（L/C），其中90%金额在供应商发货并递交相关单据后议付, 剩余10%在货到安装验收合格后付清。

B、国产设备付款方式：

合同签订后，投标保证金在合同签订后自动转为履约保证金；履约保证金在货到验收合格后无息退回；货物按实结算，全部完成供货和安装、调试、验收合格后5个工作日内，采购方向供应商支付实际货款总额的95 %货款（供应商必须开具合同金额100%的正式税务发票），另外5%货款作为质量保证金待一年质保期满后无质量问题的5个工作日内无息退还。

11. 质量保证

11.1卖方所提供的货物应保证是企业原厂生产的产品而不是其他地方生产的、全新的、未使用过的，是原包装未拆封的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应具有使买方满意的性能，并且确保一次性通过各项检验和测试。在货物质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺、材料和配套件的缺陷所产生的任何不足或故障负责。

11.2根据买方按检验标准检验的结果或当地质检部门检验的结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方，提出索赔。卖方在收到通知后，应在规定期限内，用与报价时采用的零件、部件或材料免费更换有缺陷的或不符合要求的零件、部件或材料，同时相应延长质量保证期。

11.3本合同项下货物质量保证期为自货物通过最终验收，向买方移交之日起 年（ 个月），在保修期内所产生的相关费用由卖方承担，保修期外只收配件成本费用,合同内的所有产品要求卖方提供上门服务。

12. 税费

12.1根据国家现行税法对买方征收的与本合同有关的一切费用由买方承担。

12.2根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方承担。

12.3 在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费由卖方承担。

13. 履约保证金的罚没

13.1 如卖方未能履行合同规定的任何义务，买方有权从履约保证金中得到补偿。

13.2 如果卖方毫无理由地拖延交货或拒绝履行合同规定的任何义务，履约保证金将被没收，并加收违约赔偿金。

13.3卖方提供的货物须和报价文件中所承诺的货物规格、数量、型号等相符（合同中另有规定除外）如不符，除追究卖方责任外，其履约保证金将被没收。

14． 违约责任

14.1 货物的质量责任

（1）在质量保证期内，凡货物在开箱检验、安装调试、试运行过程中出现的质量问题，由卖方负责处理，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求。卖方承担因修理、调换、退货发生的一切费用和因此而造成的一切直接经济损失。

（2）卖方在接到买方通知后，应迅速作出反应，浙江省内8小时内(省外24小时内)派人赴现场处理质量问题，免费维修或更换有缺陷的货物或部件，直至用户满意为止。

（3）由于买方保管不善或使用不当造成货物短缺、故障或损坏，由买方负责。但卖方保证及时给予补齐或修复。

14.2 违约赔偿

除不可抗力（指战争、严重火灾、水灾、破坏性台风和地震）外，如卖方发生不能按期交货或提供服务，买方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，如协商无效，按下列规定处以罚金：

（1） 逾期交货

乙方逾期交货，应向甲方偿付违约金，每逾一周违约罚款按总合同价的0.8%计收，直至交货为止。（一周按7天计算，不足一周按一周计算）

（2） 乙方不能交货或甲方中途退货

乙方不能交货，应向甲方偿付违约金。违约金按合同总价的10%计算。

甲方中途退货，应向乙方支付与上述相同的违约金。

（3） 逾期交货的违约赔偿最高限额为货物合同总价的10%，如违约金达到最高限额时乙方仍不能交货，甲方可考虑终止合同。

（4） 经双方友好协商同意延期交货或经双方友好协商同意退货无须罚款者不在此例。

15. 争端的解决

15.1合同实施或与合同有关的一切争端，买卖双方应通过友好协商解决，如果协商仍得不到解决，在买方所在地的仲裁机构申请调解或仲裁。

15.2 仲裁裁决应为最终裁决，对双方均有约束力。

15.3 仲裁费用除仲裁机构另有裁决外应由败诉方承担。

15.4 在仲裁期间，除正在执行仲裁的部分外，本合同的其他部分应继续执行。

16. 转让和分包及产品不可替代

16.1未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让和分包其履行合同的义务。

16.2 产品不可替代，卖方在没有取得买方的书面授权的情况下，不得将合同货物的生产制造转交其他生产厂商或以其他厂商的产品替代。

17. 适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

18. 合同生效及其他

18.1合同应在双方签字盖章并在买方收到卖方提供的履约保证金后开始生效。

18.2本合同一式肆份，（其中正本贰份，副本贰份）双方各执贰份，具有同等效力。

18.3 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

18.4 与本合同有关的议价采购文件、报价文件和记录及本合同具有同等法律效果。

**第四章 合同格式**

温州医科大学的（采购文件、项目名称、标段号）在国内进行议价采购，经议价小组会评定为成交供应商。买、卖双方同意按照下面条款和条件，签署本合同。

1．合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

 (1) 合同主要条款

 (2) 成交通知书

 (3) 报价分项报价表

 (4) 技术规格、商务条款偏离表

 (5) 议价内容及要求

 (6) 合同补充条款或说明（如有的话）

 (7) 承诺书 （含询标记录和优惠条件）

2．合同范围和条件

本合同范围和条件应与上述合同文件规定的内容相一致。

3．货物和数量

本合同提供的货物及数量（详见议价内容及要求）。

4．合同总价

 本合同总价为，（分项价格详见分项报价表）。

5．付款方式

本合同的付款方式在合同主要条款中已规定。

6．交货时间及地点。

7．合同生效

本合同经双方授权代表签署，买卖双方加盖印章后生效。

甲方：（印章） 乙方：（印章）

 全权代表:（签字） 全权代表:（签字）

地址： 地址：

邮政编码： 邮政编码：

电话： 电话：

传真： 传真：

开户银行： 开户银行：

**第五章 附件**

**附件一**

**报 价 函**

致：温州医科大学：

根据贵方为WMU-2015110 石蜡包埋机等23项设备的议价邀请，（议价供应商全称）正式授权（职务）为全权代表，代表议价供应商参加贵方组织的此次议价的有关活动，并提交按“议价供应商须知”要求编制的报价文件正本 一 份，副本各三份。

据此函全权代表宣布同意如下：

1．货物报价见报价一览表。

2．议价供应商遵守议价采购文件的有关规定和收费标准，忠实地履行按议价采购文件规定买卖双方签订的合同责任和义务。

3．议价供应商已详细审查全部议价采购文件，包括议价补充文件（如果有的话），我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4．议价供应商完全同意向贵方真实的提供本项目议价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

5．本议价有效期为自开标日起90日历天。

6．如果在规定的议价时间后，议价供应商在议价有效期内撤回报价，其议价保证金将被贵方没收。

7．与本议价有关的一切正式往来信函请寄：

地址

电话

传真

电子邮件

议价供应商名称（盖章）：

议价供应商代表（签名）：

**附件二**

**初次报价一览表（标段 ）**

采购项目：石蜡包埋机等23项设备 采购编号：WMU-2015110

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称及数量** | **产地** | **品牌及厂家** | **规格型号** | **初次报价** | **质保期** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 专用耗材 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写： ￥  |

注: 1、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按议价文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

2、报价响应总价包括设备价、软件升级、运输（CIP温州医科大学）、保险、税金、安装调试、验收、人员培训、售后服务等全部报价。

3、以上报价应与《初次报价明细表》中的“总价”相一致。

4.此表在不改变格式要求的情况下，可自行制作，型号与配置必须写详细。

授权代表签字：

谈判响应方名称（盖章）：

日期： 年 月 日

**附件三**

**初次报价明细表（标段 ）**

采购项目：石蜡包埋机等23项设备 采购编号：WMU-2015110

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |
| 总价（大写）： |  |

说明：1.不提供详细分项报价将视为没有实质性响应议价采购文件。

2.此表报价应与附件二“报价一览表”相应标段的报价相一致。

3.如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

供应商全称（盖章）：

供应商代表（签名）：

日 期： 年 月 日

**附件五**

**商务条款、技术规格偏离表（标段 ）**

采购项目：石蜡包埋机等23项设备 采购编号：WMU-2015110

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 议价文件中条目号 | 议价文件中的规格 | 报价文件对应的规格 | 是否偏离（提供说明） |
| 商务条款 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 技术规格 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

说明：1、▲没有填写此表视为完全响应议价文件要求；

2、如出现偏离，投标人务必如实填写此表，“议价文件对应规范”及“说明”栏不得复制粘贴，所投产品必须对照议价文件要求详细填写说明，否则存在的风险由投标人自行承担；

3、▲商务偏离和技术规格偏离必须分别填写。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

**附件五**

**详细供货清单说明一览表（标段 ）**

采购项目：石蜡包埋机等23项设备 采购编号：WMU-2015110

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称、品牌 | 规格及技术参数 | 原产地（生产厂家） | 数量 | 单价 | 合价 | 质保期 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：表中详细配置栏里议价供应商需提供产品每一可拆卸部件的名称、规格型号及性能，此表可按原有格式进行复制。

供应商全称（盖章）：

供应商代表（签字）：

日期： 年 月 日

**附件六**

**备品、备件、专用工具清单（如有）（标段）**

采购项目：石蜡包埋机等23项设备 采购编号：WMU-2015110

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 数量 | 原产地/制造商 | 单价 | 合价 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 累计总价 人民币 |

说明： 1.此表仅提供了表格形式，议价供应商可按此表格复制。

 2.如果无此内容，报价时需说明。

供应商全称（盖章）：

供应商代表（签字）：

日 期：

**附件七**

**质保期满后二年内主要零配件报价单**（标段 ）

采购项目：石蜡包埋机等23项设备 采购编号：WMU-2015110

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单 位 | 单 价 | 备 注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**注：以上配件报价不计入报价总价。**

供应商全称（盖章）：

 供应商代表（签字）：

 日 期：

**附件八**

**资格证明文件**

**（1-1）法定代表人证明书**

温州医科大学：

 （姓名、性别、年龄）在我单位任

（职务名称）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

**法定代表人身份证号： （身份证复印附后）**

**法定代表人电话：**

**投标单位全称（公章）**

**日 期： 年 月 日**

 法人代表身份证复印件粘贴：

**（注：**如是法定代表人亲自参加投标的，须提供本证明书**）**

**（1-2）法定代表人授权书**

致温州医科大学：

我\_\_\_\_\_\_\_ \_\_（姓名）系\_\_\_\_\_\_\_ \_\_（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 （姓名）以我方的名义参加 项目的谈判活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

 我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人 (签字)：

供应商全称（公章）：

日期： 年 月 日

附：

授权代表姓名：

 授权代表身份证复印件粘贴处：

职务：

详细通讯地址：

手机：

电话：

传真：

邮政编码:

**（2-1）制造商出具的授权函**

**致：温州医科大学**

我们（*制造商名称*）是按（*国家或地区的名称*）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（*制造商地址*）。兹指派按（*国家名称*）的法律正式成立的，主要营业地点设在（*贸易公司地址*）的（*贸易公司名称*）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

 （1）代表我方在中华人民共和国办理贵方WMU- （项目编号）招标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

 （2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予（*贸易公司名称*）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（*贸易公司名称*）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于 年 月 日签署本文件，（*贸易公司名称*）于 年 月 日接受此件，以此为证。

贸易公司名称： 制造商名称：

签字人职务和部门： 签字人职务和部门：

签字人姓名： 签字人姓名：

签字人签名： 签字人签名：

贸易公司盖章： 制造商盖章：

**（2-2）承诺书（如需）**

**致：温州医科大学**

 （投标供应商全称）参加贵中心组织的 （项目名称、编号、标段）的采购活动。

本公司如若中标，在此郑重承诺：

1、我司提供的产品名称为 ；规格型号为 ，属于原厂生产的正规渠道产品。

2、在中标公告发布之日起5个工作日内提供以上产品原厂商 年免费售后服务承诺函，逾期不提供，我司自动放弃中标的权利并承担相应责任。

承诺投标供应商全称（公章）：

日 期： 年 月 日

附注：▲如投标供应商在投标时提供“（附件6-1）原厂商授权函或售后服务承诺函”，则无需提供本承诺书；如投标时未及时提供“（附件6-1）原厂商授权函或售后服务承诺函”，则必须提供本承诺书。

**（3）企业法人有效营业执照、税务登记证、医疗器械经营企业许可证等相关证件（复印件盖公章）**

**（4）产品通过国家权威部门的各种检验检测报告、证书等（复印件盖公章）**

**（5）绿色环保、节能、自主创新产品等认定证书（复印件盖公章）**

**（6）无重大违法记录声明，格式如下：**

**无重大违法记录声明**

温州医科大学：

现郑重承诺：本单位、法定代表人及项目授权代表自承诺之日前三年内在经营活动中没有重大违法记录（以法院判决或行政处罚日期为准）。如本承诺失实，自愿承担被取消中标（成交）资格、没收谈判保证金等有关责任。

承诺单位（盖章）:

法定代表人（签字）:

授权代表（签字）：

 年 月 日

**附件九**

**2012年以来同类项目在浙江地区的销售业绩（标段 ）**

采购项目：石蜡包埋机等23项设备 采购编号：WMU-2015110

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 用户名称 | 型号规格 | 数量 | 联系人和联系号码 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：供应商可按此表格式复制。

供应商全称（盖章）：

供应商代表（签字）：

日 期： 年 月

**附件十**

一、投标人情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等）；

二、供应商提供的详细实施方案、设备选型和功能介绍及具体执行人员情况介绍

三、 为用户提供人员培训计划（时间、地点、内容和师资情况等）

四、 售后服务网点介绍（人员配备、故障修复时间、方式及保障措施）

**第六章 议价内容及要求**

一.总则

1. 本技术规格书只是设备及安装的一些原则性规定，并不是详尽的要求，供应商有责任对该工程设计符合技术规格书要求负责。
2. 采购的设备所涉及的产品标准、规范，验收标准、规范，应符合国家有关条例及规范，如有新的标准应采纳新标准，如是国外相应标准应征得采购人认可。
3. 供应商应根据议价文件所提出的技术规格、参数、数量和服务要求，综合考虑货物的适应性，选择具有最佳性能价格比的货物前来报价。供应商可在报价文件中对招标项目的技术规格和要求选用替代标准，但这些替代标准必须相等于或优于议价文件中提出的相应要求，并使采购人满意。同时在技术偏离表中作出详细说明。
4. ▲本采购项目包括设备的供货、安装调试、技术服务及售后服务等。报价人必须根据自己的技术和商务优势对此项目的全部内容进行投标，不得只对其中一部分内容报价。
5. 供应商所投产品及主要部件的名称、品牌、型号、技术参数、性能、数量、单价、合价、厂商、产地、质保期等应在投标文件中明确，对询价文件的技术条款及要求应予以实质性响应，如有偏离应在偏离表中注明。

二 采购内容及要

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **标段** | **项目名称** | **技术参数** | **数量** | **允许进口** |
| 1 | 石蜡包埋机 | 1．石蜡槽容量3升，冷热台分体式设计，方便左右手操作。2．石蜡出口控制夹可旋转，高度可调，石蜡的流出可以手控，也可用包埋盒推动控制夹，还可选用脚闸。3．旋钮精准调节石蜡的流量,有收集器。4. 预热的工作台面宽大，并内置包埋模子和包埋盒的预热槽，全新的排蜡系统。5．热台上有大的速冷点设计，即使大的包埋样品也可以处理。6．包埋框和包埋模槽可互换。7．可拆卸式的电加热镊器可放6把镊子，配置电加热镊子。8.两个预热的废蜡槽可装卸，易于清洁。9．工作台照明采用特制的可随意调整位置的冷光源。10. 石蜡槽、工作台面和内置的预热槽的温度范围是55ºC至70ºC，数字显示。11.程序化的机器开关计时器。12．预热槽大约放置100个包埋盒或模子。13.配置：13.1冷台1台； 13.2热台1台； 13.3同品牌电加热镊子1把。 | 1 | 是 |
| 2 | 合架 | 1.颌架类型：全可调解剖式颌架2.颌架空间高度：126毫米，误差：±10微米3.切导针高度：-5毫米到10毫米4.前伸髁导角度：-20度到+60度5.侧方髁导角度：-5度到+30度6.ISS瞬即侧移：0到0.5毫米7.关节前伸调整：0到6毫米8.关节狗腿调整：0到2毫米9.关节抬高距离：0到3毫米10.颌架材质：铝合金碳素结构 | 4 | 是 |
| 3 | 注塑压力锅 | 一、性能特点1.厚实的全金属结构，防止漏气等现像，安全可靠2.不锈钢机壳坚厚内胆锅底加热方式，以免人体皮肤烫伤3.0-100℃温度可任意设定，全电脑控制4.0-90分钟时间可任意设定5.可以调节压力6.可以注塑和热凝两块，分别55℃和100℃7.可以编制程序两个8.有防压力过高的自动装置二、技术参数1.最高温度：95℃2.最高压力：6帕3.内腔容积：7.9L4.尺寸：40cm\*33cm\*35cm5.重量：23.5kg6.额定电压：230V/50Hz7.功率：1270W | 2 | 是 |
| 4 | 全自动脱水机 | 1.石蜡缸数目： 2个;2.石蜡缸容积： 1.8升;3.石蜡缸温度设定范围：45-65摄氏度;4.石蜡缸高温限定范围：75+/-4摄氏度;5.试剂缸数目：10个;6.试剂缸容积： 1.8升;7.标准样品栏数目：2个;8.标准样品栏容积：大约80个标准包埋框;9.脱水程序设定： 9个（可自由选择）;10.脱水程序设定时间：每个站点最长99小时59分钟;11.延时启动时间：9天。 | 1 | 是 |
| 5 | 手动式显微注射系统 | 一．技术要求1.有手动和软件驱动两种触发给药方式。2.给药玻璃电极可以固定在手动微操纵器上。3.采用毛细玻璃管进行组织、细胞内微量注射。4.通过简单按钮或脚踏开关施加注射。5.从电极尖端灌注，可防止了珍贵注射物的浪费。6.注射完成后，平衡气压防止细胞内容物倒吸。7.电极堵塞时，可通过给予高压清除。8.输入压力70-105psi；注射压力：0.2-60psi。9.注射速度：0.01-0.99s/10 ms step、1-99s/1s step。10.注射容量范围：ﬂ-μl级。11.配套手动微操作器，脚踏板，电极夹持器，适配软管12.保修：自设备验收合格之日起免费保修一年,仪器终身维修。13.全套系统到货后2周内安装调试完成，并培训相关操作人员3名至熟练程度。14.设备故障响应时间 2小时，最长7个工作日内处理完成。二．配置要求：1.显微注射泵主机 1台2.脚踏板 1个3.电极夹持器 1个4.手动微操作器 1台 | 1 | 是 |
| 6 | 显微程控仪 | 一．技术要求1.电脑控制，触屏，精确程度高。 2.节约时间和玻璃管,更换发热丝时无需重新调试程序3.可拉制超长和多管微针（最多7管） 4.质量控制：电镜检测电极尖端变化小于0.1微米，一般大约为0.06微米。5.自控的气流系统，含有过滤和湿度控制装置6.优化了拉制速度敏感电路，保证了最大可能的敏感度和重复性7.具备程序复制功能，使用者能轻易选择接近的程序复制到新程序并只需改动一两参数便可。8.保修：自设备验收合格之日起免费保修一年,仪器终身维修。9.全套系统到货后2周内安装调试完成，并培训相关操作人员3名至熟练程度。10.设备故障响应时间 2小时，最长7个工作日内处理完成。二．配置要求：1.显微拉制仪主机 1台2.玻璃管 10盒 | 1 | 是 |
| 7 | 存储 | 1.品牌要求1.1厂商具备存储产品开发，生产，制造能力，须提供至少6份存储相关的软件著作权登记证书，提供至少100份存储相关的专利；1.2要求厂商通过ISO9001:2008质量管理体系认证,GJB9001-2009武器装备质量体系认证，CMMI 4及以上认证，投标时提供相关证明材料2.体系结构采用全模块设计,拒绝X86及PC-Server架构的存储，配置所需设备上架套件。3.控制器架构单柜支持2个控制器安装，控制器采用Active-Active架构，配置RISC存储专用处理器；控制器之间冗余设计，支持在线更换控制器，RAID算法采用硬件XOR设计4.控制器实配配置2个存储控制器， 5.高速缓存配置≥16GB Cache（非SSD或者高速Flash 充当缓存）。可扩展至32GB Cache6.缓存保护配置双BBU锂电池保护，配置永久Flash保护模组，不存在断电时间限制★7.主机通道扩展可选8个1Gb ISCSI+4个8Gb FC或8个1Gb ISCSI+4个10Gb ISCSI主机通道★8.主机通道实配本次配置4个8Gb FC+8个1Gb ISCSI主机接口，★9.后端接口配置≥4个 6Gb SAS 4X扩展接口。10.协议支持支持设备同时支持FC SAN/iSCSI/HTTP/FTP/CIFS/NFS等多种协议 11.NAS功能设备采用统一存储架构设计，非NAS网关方式实现，支持权限管理，配额管理, 在线扩展，配置全协议访问许可12.硬盘支持支持 2TB,3TB,4TB 7.2K 6Gb NL SAS 磁盘 ；600，900GB,1200GB 10K 6Gb SAS磁盘；支持在同一个磁盘阵列柜子中混合使用不同类型，不同容量的硬盘。13.硬盘扩展双控制器最大可扩展到≥100 块硬盘，预授权110块物理硬盘许可。★14.实配容量配置14块3T SAS磁盘15.硬盘检测支持周期性硬盘检测；硬盘数据预先迁移；支持硬盘检测速度的智能动态调整。16.RAID级别及热备特性支持RAID2.0技术的0、1、10、5、6等RAID级别，支持专用热备、全局热备、空闲硬盘热备17.RAID特性支持RAID2.0技术，支持在同一个RAID组中，创建不同RAID级别的逻辑磁盘，支持普通重建、局部重建、快速重建,提高磁盘利用率，加快数据重建时间。18.系统管理18.1配置硬件故障自我检测/自我诊断功能，磁盘混插（drivemix）18.2磁盘节能功能，OAPS智能接口18.3配置基于Java中文界面的模块化磁盘存储管理器，配置多路径软件，提供故障转移管理功能；18.4配置120台主机路径冗余和负载均衡许可；18.5配置基于IP远程管理，基于WEB图形界面方式，提供完整的存储系统管理软件，支持图形化、命令行界面，提供webservice访问接口，提供SMI-S，在同一管理界面实现监控，提供冗余和负载均衡管理19.系统兼容性支持 WinNT, Win2008, Solaris, AIX, HPUX, NetWare, Red Hat Linux等主流操作系统。20.系统扩充性模块化结构，具有完全在线、无需停机的扩充能力，包括系统微码升级、系统处理能力的扩充、存储容量的扩充和 IO 能力的扩充等，并支持系统的平滑扩充 。21.电源风扇配置2+1冗余电源，冗余散热风扇设计。22.故障警告声光告警，E-mail告警，SNMP；23.日志功能支持告警日志的实时显示、导入导出等功能24.产品资质提供原厂ISO14001:2004环境管理体系认证证书。提供产品3C认证证书。25.数据安全保护服务投标时，提供国家信息中心信息安全研究与服务中心三年数据恢复服务（提供项目授权书/服务承诺函的所有原件）26.服务26.1提供原厂3年免费服务承诺书原件及授权26.2提供原厂3年承诺函26.3提供首次原厂工程师上门安装、调试服务 | 1 | 否 |
| 8 | 超纯水仪 | 1.该系统是以城市自来水为进水，连续生产III级（纯）水和I级（超纯）水的一体化系统。2.纯水产水指标：2.1系统反渗透膜截留率达97-99%，并可在线监测和显示反渗透膜的截留率2.2产水流速：≥8 L/h3.超纯水产水指标：3.1电阻率：18.2 MΩ·cm＠25℃3.2总有机碳含量(TOC) ≤5ppb3.3颗粒物（直径大于0.22μm）数量: ＜1/ml3.4微生物：＜ 0.1cfu/ml3.5热源含量＜0.001Eu/ml4.产水流速：最大高达2L/min，四种流速0.5至2L/min可调5.超纯水部分具有185&254nm双波长紫外灯，用于降低产水TOC。系统内置在线TOC监测模块，每隔24小时自动进行TOC曲线检准，保证在线监测超纯水产水TOC的精确性；主机液晶屏上可实时显示TOC数值，显示范围1～999ppb。6.系统内置高精度电阻率检测仪，电极常数为0.01cm-1，温度灵敏度达到0.1℃，准确检测和显示温度补偿的电阻率，符合ASTM® D 1125-95(2009)及USP(§645)电阻率系统适应性测试要求，可溯源到NIST，并附原厂校验证书。7.采用主机外置超滤技术8.系统自带活动支臂取水枪，方便实验室所有规格容器取水，取水过程中无需用手固定容器；取水高度上下可调，取水角度360°可调，并具有定量自动取水功能。9.系统配备PE型材吹塑制备的水箱，水箱具有液位显示控制模块，空气进出口有除菌、CO2及挥发性有机物的过滤器。10.主机自带液晶显示屏，具有含中文在内的多国语言操作界面，并显示实时出水水质等关键信息。11.系统自动记录一整年水质资料，出水水质符合NCCLS﹑ASTM、CAP要求；制造商需具备提供超纯水系统校验和校准服务的能力，可对内置电阻率仪进行校验和校准以满足ISO17025及CNAS合格评审的要求，结果可溯源至中国计量院，并能提供相关证明文件。12.具有极大应用拓展性，在无需改变制水主机情况下可以选择配置多达6种终端精制器，分别用于常规理化精密实验、分子生物学实验、免疫及生化分析仪、内分泌干扰物研究实验、超痕量理化分析实验、去挥发性有机物实验。13.基本配置:13.1 超纯水主机系统 1 套 13.2 系统内置带芯片的初纯化1 根13.3 系统内置带芯片的超纯化1 根13.4 30 L水箱 1 个13.5 水箱空气过滤器 1 个13.6 清洗药片 1 盒 13.7 0.22um终端过滤器 1 个13.8 操作手册/说明书 1 套 | 1 | 是 |
| 9 | 高氧培养箱 | 1.容量：≥165升2.箱体无风扇结构，六面直接加热方式，LCD显示屏和控制器3.控制面板密码保护，防止未授权更改参数及报警设置4.温控范围：环境温度以上4℃ 至 50℃5.温度调节：± 0.1℃，稳定性：± 0.1℃，均一性：≤ ± 0.3℃6.CO2浓度范围：0.2 – 20%，浓度调节：± 0.1%，均一性: ± 0.1%7.O2浓度范围：1-95 %8.配红外（IR）CO2感应器，具有自动调零校准功能9.自带高温消毒方式:120℃高温消毒，4小时循环。期间CO2感应器无需从箱内取出10.标配密封玻璃内门（单门）11.配有25mm标准接入口和RS-232连接端口12.可升级制冷系统以便低温培养 | 1 | 是 |
| 10 | 真空浓缩仪 | 1.PTFE 聚四氟乙烯隔膜泵，不锈钢浓缩容器★2.至少两种运行模式（水溶性＼酒精溶剂）3.至少三种加热等级（室温、30 °C,、 60 ° ），离心和干燥功能4.真空：≥19 hPa5. 固定角度转子的转速：≥1380 rpm6.容器大小：0.2–25 ml7.最大容量：≥140 个容器，2 块微量测试板★8.配置：真空浓缩仪全套系统, 有内置隔膜泵, 包括48x1.5 ml固定角转一个，8x15 ml固定角转一个，2 x 96x0.2 ml水平转子一个。 | 1 | 是 |
| 11 | 石蜡切片机 | 1.有0位指示的精准定位系统，切片厚度1-60微米，系统配置石蜡切片用一次性宽刀片刀架和一次性宽刀片；2.结构紧凑，符合人体工程学设计；3.整机体现用户安全概念；4.修块和切片模式可灵活转换；5.粗进轮位置符合人体工程学设计，无疲劳操作；6.基于专利的力补偿系统，无重力设计；7.符合人体工程学设计的手轮，平滑手轮，双安全锁定系统；8.宽大的磁力废物槽；9.通用刀架底座适配所有刀架；10.刀片刀架内置护手；11.刀架可以精准的侧向移动，保证刀片全长可以使用；12.单手操作的通用样本夹；13.一体化，易于清洗的外壳；14.切片厚度设定范围1-60微米；15. 切片厚度：1-60mm；16.水平进样：30mm；17.有样品回缩功能，0-60微米可程序设定，可开可关；18.垂直切片距离可达到70毫米，水平切割进深可达30毫米；19.有快速修块功能，10-30微米模式可选；20.最大样本：50×60×40mm；21.精确样本定位：水平8º，垂直8º可调。 | 1 | 是 |
| 12 | 二氧化碳培养箱 | 1.用途：用于细胞培养2.技术指标2.1水套式培养箱，内置加热式玻璃内门2.2具有HEPA高效空气过滤器，箱体内空气1分钟循环一次，在箱门关闭后5分钟内腔体内空气质量Class 100，并能出具第三方认证的白皮书2.3CO2传感器：T/C2.4具有CO2自动截留功能★2.5CO2范围：0-20％,控制精度：优于±0.1％2.6温度控制范围：高于室温5℃－55℃2.7温度控制精度：±0.1℃2.8温度均一性：±0.2℃（37℃时）2.9内部体积：184L2.10内层材质：304抛光不锈钢2.11门上安装有触摸屏界面，提供完整的数据显示，可监控所以培养箱操作。★2.12自动记录所有的培养箱运行数据，可通过USB端口下载培养箱运行数据。3、配置要求3.1CO2细胞培养箱主机3.2HEPA过滤器3.3隔板 | 2 | 是 |
| 13 | 蠕动泵 | ★1.一台基于水的真空泵，不需要油，免维护；★2.真空度：开始前：>29" Hg；开始后10hrs压强：≥28" Hg at 22°C；★3.流速：60 Hz, ≥28 L/min; 50 Hz, ≥21 L/min；4.运行模式：连续或定时操作；5.定时器控制：0-3hr，完全可调；6.液体容积：≥4L；7.噪音：12 dB；8.标配有蓄水池用于收集凝胶干燥液体和蒸汽。 | 2 | 是 |
| 14 | 超微量核酸蛋白测定仪 | 1.最小样品量：0.5ul2.波长：1mm3.检测器类型：2048----象素线性硅CCD阵列4.光源：氙闪烁灯5.波长范围: 190-840nm；6.波长精度: 1nm；7.分辨率: <1.8 nm (FWHM at Hg 253.7 nm)；8.检测下限：2ng/μl（dsDNA）；9. 检测上限：15000ng/μl（dsDNA）；10. 其它: 1mm光程长度（可自动调整到0.05mm）；11.吸光率精确度：0.002 absorbance (1mm光程)；12.吸光率准确性：2%(at 0.76 at 257 nm)；13.吸光率范围：0.02-300 (相当于10mm光程)；14.核酸检测周期：< 5s；15. 核酸：最低浓度2 ng/ul，最高浓度15000 ng/ul，浓度范围在 2-100 ng/ul 时，SD为 ± 2 ng/ul16. 蛋白质，以BCA方式定量：最低浓度0.2 mg/ml；最高浓度8.0 mg/ml；CV：± 2%17.样品基座材料： 303不锈钢以及石英光纤18.不需要比色杯和任何耗材 | 1 | 是 |
| 15 | 凝胶成像系统 | 一、技术参数1.采用高分辨率的1360 ×1024实时采集图象CCD，★2.采用f/1.2全自动6倍变焦镜头，线性范围>3OD★3.曝光时间：最短0.001s，每0.001s步进4.多种光源：侧面白光，透射紫外, 透射白光（白光屏）。5.系统对紫外光源具有自保护功能，如15分钟不用紫外光源，系统将自动关灯；如暗室门未关紧，系统将自动切断紫外，确保无紫外泄露对操作人员造成伤害★6.成像面积：25x26 cm, 样品大小：28x36cm，适合各种尺寸的凝胶7.制备型UV灯模式和抽屉式灯箱方便进行切胶操作★8.灵敏度：0.1ng EB染色的DNA9. 软件功能：专业成像及分析软件对系统进行自动控制，包括采集、优化、定量、分析图像及报告输出；自动条带检测，自动分子量测算，自动条带浓度测算；12种预设染料颜色标记；显示及输出图像输出格式：tif、.bmp、.png、.jpg10. 带中文软件，方便使用，无安装限制。二、配置：1．主机1台2．电脑1台，主流配置3．紫外防护板1个 | 1 | 是 |
| 16 | 体视显微镜 | ★1.光学系统：Greenough光路设计，高分辨率、高反差、立体感强。主机和物镜都进行复消色差校正，色彩还原度高，无色散。2.主机：★2.1 符合人机工程学原理的高性能主机，主机变倍比8：1，放大范围6.3x-50x。★2.2 最高分辨率可达420Lp/mm。2.3 主机包含100:0/0:100分光光路，可接相机。2.4 主机包含0.5x相机接口。2.5 所有镜片采用防灰尘设计。2.6 不用化学药品的绿色环保防霉技术。2.7 主机机身配有手柄，方便携带。3. 目镜观察筒：人机工程学设计，35度倾角，瞳距可调。4. 目镜：4.1 10x目镜，大视场数23mm；4.2 高眼点，屈光度可调；4.3 目镜罩2只。★5.调焦机构：总高度：250mm，调焦行程：145mm。 底座有效尺寸：200 x 310 mm，透反两用。6. 物镜：1x物镜（包含在主机机身中），工作距离：92mm，视野范围：35mm。7.变倍：具有10个精准的变倍卡位，方便查看放大倍数信息。8.照明方式：8.1 双支光纤照明：可自定义照明位置。8.2 透射光照明器：可实现透射光明场，透射光暗场，透射光斜照明等观察方式。9.防尘罩。10.同厂同品牌显微成像系统: 10.1 显微数码专用彩色照相机10.2 像素：≥500万10.4 曝光时间：10μs至2s10.5 满井电子：15Ke10.6 光谱范围：400～700nm10.7 数字化范围：3x8bit10.8 具有SD卡插槽，可直接存储图像于SD卡中10.9 速度：≥13幅/秒（800x600）10.10 接口：通用C型接口10.11 供电方式：USB2.010.12 高清数字图像接口：HDMI | 1 | 是 |
| 17 | 大容量冷冻离心机 | 1.最大容量：≥4 x 750mL，角转最大容量6x100ml2.角转头最大转速：10200rpm，最大离心力：11400g；水平转头最大转速：3750rpm，最大离心力：3270g★3. 4 x 750mL大容量水平转头，带有自动不平衡自动校正功能，50g差距自动配平4.驱动系统：无碳刷感应电机5.速度设置步进：10rpm6.速度显示：+/-10rpm7.最高转速温度为4℃★8.10min内可降温到4℃9. 加减速率：10/11种10. 运行时间：最长至99小时59分钟、连续离心、瞬时离心11. 温度设置范围：-10℃至40℃（低温型）；★12.配置：12.1 4 x 750mL大容量水平转头一个，50g差距不平衡矫正12.2 15ml尖底管适配器4个，可容纳56个15ml尖底管12.3 50ml尖底管适配器4个，可容纳28个50ml尖底管12.4 500ml离心管4个12.5 酶标板转头一个，可容纳16块微孔板 | 1 | 是 |
| 18 | 超低温冰箱 | 1.冰箱容积：大于700L；2.每层可存放架数：大于4架； 3.最低温度：低于-80度；4.功率：低于800W；5. 绝热：采用常规的聚氨酯泡沫材料作为保温材料，箱体壁厚≤81mm；6.材质：外部：18 GAUGE钢，1.2mm厚，粉末涂层，防擦伤和生锈。内部：高质量，304L抛光不锈钢；7.具有永久内存的微电脑控制面板在冰箱外门的中上部，与操作人员的视线平齐，方便操作，温度值LED数字显示；8.具有带加热功能通气孔，防止关门后因热胀冷缩现象无法开门；9.具有S.M.A.R.T.PlusTM 故障诊断软件，可以在冰箱发生故障时，进行初步的自我诊断，并将故障诊断结果以代码的方式，显示在温度显示窗口；10.后备电池：断电时激活警报和显示温度。配有用于清洁/服务/除霜功能的独立开关；11.4层支架、冷冻盒需全部配齐。 | 1 | 是 |
| 19 | 冷冻离心机 | 1.最大转子容量≥48×1.5/2.0mL，气密性固定角转；≥12×5mL气密性固定角转；≥20×1.5/2.0mL水平转子；2.最大相对离心力≥25,000×g，最高转速≥16,200 rpm；3.温控范围：-9°C至40°C；4.从零加速至最高转速时间和从最高转速减速至零的时间≤18秒；5.可选配48孔转子，24孔Kit气密性固定角转等8种转子；6.具有瞬时离心功能的单独按键，可选择转速；7.具有快速锁定转子盖，只需旋转1/4圈快速打开或锁紧转子；8.具有快速制冷功能，从室温23°C降至4°C≤12分钟；9.气密性转子和盖子可以140℃高压灭菌2小时；10.离心结束且离心机盖关闭时，可以持续制冷，确保样品安全；11.可选12 × 5ml气密性固定角转，最大相对离心力≥20,500 x g ；最高转速≥14,000 rmp；12.具有自动待机功能，可选1、2、4、8小时无使用后自动待机，降低能耗；13.具有定速计时功能，既在达到设定转速后才开始倒数计时；14.配置要求：高速冷冻离心机主机，含快速锁定转子盖设计的30×1.5/2.0mL金属材质气密性固定角转1个。 | 2 | 是 |
| 20 | 恒温摇床 | 1.可叠放式恒温摇床，控温范围≥环境温度以下19ºC—80ºC；2.铂热电阻感应，由PI微处理器反馈控制 37ºC时，温度稳定性≤+/-0.1ºC 温度准确性≤+/-0.15ºC 温度均一性≤+/-0.25ºC3.制冷：封闭压缩机，使用无氟（CFC）制冷剂；4.加热：低瓦数电阻式加热器，具过温保护功能，内置承液盘可对舱内加湿；5.转速范围≥25-390rpm，转速控制：+/-1rpm，轨道偏心距1.9cm；6.驱动：具有三偏心轴平衡驱动，全铸铁底座，永久润滑滚珠轴承。固态无炭刷直流马达；7.独特加/减速电路设计：防止骤然启动或停止，减少机械损伤延长摇床寿命，减少锥形瓶口因湿润而影响氧转移率的情况发生；8.具有以下4种控温模式：8.1持续运行8.2定时运行，0.1-99.9小时8.3自带控制软件可对多项参数，如温度及转速做多步编程控制（≥4个程序，每个程序≥14个步骤）8.4通过RS-232端口与电脑连接，由实验室控制软件或HyperTermina程序进行远程控制或数据记录；9.报警：Alarms：声光报警，转速偏离设定≤+/-5rpm，温度偏差超过≤+/-0.15ºC或程序运行结束报警提示；可静音；10.摇床板尺寸≥46cm×46cm；11.摇床箱体分为上下两层，底层为摇床板，上层为静止培养隔板，并且上下高度可调；12.配置：主机含配通用摇床板和静止隔板各1块、2L夹具4个、500ml夹具10个、250ml夹具12个、125ml夹具16个、中型试管架1个。 | 1 | 是 |
| 21 | 小型高速离心机 | 1.最高转速≥15,000 rpm，最大相对离心力≥21,100xg；2.温控范围：-9℃至 +40℃；3.离心机具备快速制冷功能，从 21℃降温至4℃≤9分钟；4.具备待机冷却功能 ，即使在待机状态下可持续制冷维持≥7.5小时；5.即使在最高转速时，也可保持 4℃；6.具有动态压缩机控制技术提供 ECO 自动待机功能，优化制冷性能，延长压缩机使用寿命；7.加减速（最高转速）的时间短于16s；8.具备定时记速功能，既达到设定转速后才开始倒数计时；9.具有单独的瞬时离心按键；10.转子可在≥ 120℃的条件下，高温高压灭菌20分钟，完全杜绝污染；11.噪音水平：≤49 dB(A)；12.具有SOFT 软刹车功；13.配置：主机+24x 1.5/2ml金属材质气密性固定角转子。 | 2 | 是 |
| 22 | 大小鼠IVC远程控制系统及短信报警 | 1.监控电脑WIN7操作系统，运行内存不低于2G，硬盘容量不低于500G，显示器19寸及以上。2.网络类型RS485网络或以太网3.监控功能通过通讯网络将IVC设备上的各种数据上传至监控室的监控电脑，在电脑上集中实现对IVC设备的各种状态信息的查询、数据存档、报警提示、并可形成数据报表和历史趋势图等。4.IVC设备的连接数量单套监控系统所能连接的IVC设备数量应不低于20台5.手机短信报警功能当IVC设备有报警时，监控系统应可以给预先设置好的目标手机号码发送短信，告知使用者出现报警的设备编号和具体的报警内容，目标手机号码应可以由使用者灵活设置，可设置的目标手机号码应不低于3个，短信发送间隔也应可以由使用者进行设置。 | 19 | 否 |
| 23 | 显微图像处理系统 | 1.主机：具有粗微调同轴调焦机构和内置的减光片和色温滤光片，调焦精度1um以上；2.光源：30W长寿命卤素灯；3.可以提供更亮的高分辨率及对比度显微光路模块。4.物镜转换器：六孔智能物镜转换器5.物镜：平场消色差物镜；4倍；10倍；20倍；40倍；100倍；6.目镜系统：三目镜系统，10倍目镜，摄影视野25mm以上；7.研究级彩色CCD相机；芯片尺寸：2/3英寸；不低于500万物理像素；彩色位深：16\*3位；动态预览速度：不低于21帧/秒；8.各种观察模式的图像捕获功能，能测量，定标，实时视频文件录制，自动/手动白平衡，可进行点测光区域测光，曝光时间连续可调，9.电脑：联想双核CPU，4G内存，19寸液晶显示器，DVD光驱，1T硬盘。 | 1 | 是 |

三. 资信与商务要求

|  |  |
| --- | --- |
| 售后服务保障要求 | 供应商保证所供商品在保修期内发生故障时，在接到采购人通知后，供应商在4小时之内做出响应，48小时内安排工程师到现场检修（温州当地供应商需在12小时内安排工程师到现场检修），以保证学校的正常工作。零配件在该设备停产后仍需保证 5年的供应，维修过程中所需零配件供应商在接到通知后应及时提供，并最长不超过5天（特殊设备另行说明）必须送达用户。软件部分提供终身免费升级。 |
| 质保期 | 所有设备免费保修1年（设备生产商另有更长的质保期的按其规定执行）。质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由供应商免费技术服务和维修。 |
| 交货时间及地点 | 1. 进口设备在信用证（L/C）开出后60天内；国产设备在合同签订后30天内交货并完成安装调试，交使用方验收。2.交货地点：温州医科大学指定地点3.在所供货物交付使用时，供应商必须向采购人提供设备随机提供的装箱清单（每箱一单）、随机的易损件、备品备件及特殊专用工具及清单（如有）、电气原理图、设备生产厂家的产品检测证书、出厂检验报告、合格证书、质量保证书、保修卡、产品说明书、相关图纸等必须具备的相关资料和必备的附件。如是进口设备需中英文技术资料、中英文操作手册各1套。凡需国家强制性认证或认可的产品、需提供相应的证书和认可标志。上述资料由用户签署验收回复单。 |
| 付款条件 | 设备安装、调试完毕后，如验收合格，供应商需向采购中心递交安装报告和采购人的设备验收报告，办理相关付款事项。 |
| 技术服务和人员培训 | 设备安装、调试结束后，供应商应立即派有经验的工程师对采购人人员进行操作和日常管理与维护的培训（费用由供应商承担），并确保采购人参与培训的人员能独立、熟练地进行操作和进行日常维护保养。供应商在投标技术文件中应提出具体的培训计划（如：培训师资、教材、课程、人数、地点、日程等）。供应商不得以任何理由追加培训费用及降低培训质量。 |
| 其它要求 | 无 |

四 其它要求

* 1. 报价：

本次采购项目为交钥匙工程。报价是询价文件所确定的采购范围内的全部工作内容的价格体现，如有遗漏，视同包括在本项目中，合同总价和单价均不作调整。除发生下列因素可调整合同价外，不得以任何其他理由调整任何费用。除发生下列因素可调整合同价外，不得以任何其他理由调整任何费用

1.1 买方提出的货物数量变更，根据原成交单价计算变更费用。由卖方提出的合理化建议，需经得买方同意，其费用不得变更。但属卖方报价漏项少算的设备及服务费用不得追补。

1.2 发生不可抗力的因素造成费用增加使卖方直接损失的费用，经鉴定核准，买方酌情予以一定补偿。但属卖方可以预见、预防，而卖方预防不力所造成的损失，不予补偿。其经济损失由卖方承担。

2. 设备的安装、调试和验收

2.1 安装调试时间报价人必须在合同规定的工作日内完成设备供货、安装、调试工作，并确保正常运行

2.2 设备的到货、安装、调试、验收

2.2.1 所供设备在现场进行到货验收时,由卖方负责，买方派员参加,如发现问题应及时处理直至使买方满意,其中费用由卖方负、设备的存放点由买方提供、卖方负责保管。

2.2.2 安装范围包括设备本身及整个系统的安装，安装必须符合有关标准和规范，安装过程中买方和有关部门共同对设备及系统的安装质量进行监理。

2.2.3 安装完毕后，买方可以要求卖方或具有检测资质的第三方用专用仪器进行测试，卖方应负责测试和调试所需的人员、工具、材料、仪器及一切费用，并填写测试报告交由买方存档。

2.2.4 设备经过试运行后达到并符合合同要求，其中故障和隐患均已排除或解决，并使买方满意，所有的技术资料均已向买方移交并被接受，验收视为合格，由双方签署验收证书后，设备才视为接受。

2.2.5**设备安装、调试完毕后，卖方需递交安装报告和买方的设备验收报告办理相关付款事项[买方设备验收报告可在温州医科大学国有资产与设备管理处网页中的资料下载处下载，单台设备在30万元（含）或批量在50万元（含）人民币以上的填写温州医科大学大型贵重精密仪器设备验收报告，单台设备在30万（含）元人民币以下的填写温州医科大学物资验收报告（普通版）]。**

3. 质量保证

3.1 需要制定服务计划的，卖方要制订计划并将服务计划送买方确认；具体服务内容按照经确认的计划进行；

3.2 技术服务工程师到达用户现场后，向买方提交本次技术服务内容清单，交用户确认；

3.3 服务过程中形成的服务记录须提交买方签字确认；

3.4 服务完毕，技术服务工程师离开用户之前，必须将本次服务内容完成情况的书面材料交买方签字确认，在买方未签字之前不得擅离服务现场；

3.5 卖方质检部门应不定期对技术服务工程师的服务水平、服务态度和服务效果及买方满意度进行调查，以便及时发现服务过程中存在的问题并及时解决；

3.6 卖方要设立专门电话，买方随时可就技术服务工程师的服务情况向卖方进行投诉。

4. 售后服务网点

4.1 卖方应有完整的售后服务网点，确保买方能及时得到满意的售后服务和相应的技术支持。在质保期满后能够方便地购买到所需的备品备件和及时的技术服务。

4.2 卖方在报价文件中应详细介绍售后服务网点情况。